| _________________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стандартная операционная процедура (СОП) Хранение медицинских изделий из пластмасс в отделениях |  |  |
| _______________________ |  | Редакция 1 |
| Дата введения в действие | Дата пересмотра | УТВЕРЖДАЮ Главный врач ___________ «___» _____________ 20___ г. |
| «___» _____________ 20___ г. | «___» _____________ 20___ г. |  |

|  | Должность | Ф. И. О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано: | _______________________________________________ |  |  |  |
|  | __________________________ |  |  |  |
|  | ______________________________________________________________________ |  |  |  |
|  | _______________ |  |  |  |

1. Область применения

Цель: стандартизация хранения медицинских изделий.

Где: в кабинетах старших медсестер.

Когда: при хранении медицинских изделий из пластмасс.

Ответственные: старшие медсестры отделений терапевтического, операционного блока.

| Подпроцесс | Ответственный работник |  |
| --- | --- | --- |
|  | Старшие медсестры | Работники со средним мед. образованием |
| Подготовка мест для хранения МИ | ХХХ | 0Х0 |
| Хранение МИ | ХХХ | 0Х0 |
| Обеспечение необходимых условий хранения | ХХХ | 0Х0 |
| Контроль сроков годности | ХХХ | 0Х0 |

Х – ответственность за процесс.

0 – отсутствие ответственности.

1-й знак – ответственность за описание (формализацию процесса).

2-й знак – ответственность за исполнение процесса.

3-й знак – ответственность за анализ, контроль и улучшение процесса.

2. Нормативно-справочная документация

2.1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

2.2. Постановление Правительства от 30.06.2021 № 1066 «О федеральном государственном контроле (надзоре) за обращением медицинских изделий».

2.3. Постановление Правительства РФ от 30.11.2024 № 1684 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий».

2.4. ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023. Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования.

3. Термины и определения, используемые сокращения:

3.1. Медицинские изделия (МИ) – любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению, включая специальное программное обеспечение, и предназначенные производителем для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности, функциональное назначение которых не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека.

4. Применяемое оснащение:

- шкафы, стеллажи, поддоны;

- гигрометр и термометр;

- стеллажные карты;

- журнал учета относительной влажности и температуры.

5. Участники процесса: старшие медсестры отделений, работники со средним медицинским образованием.

6. Порядок подготовки и выполнения процедуры

6.1. Подготовка мест для хранения МИ

Ответственные: старшие медсестры отделений.

Оборудовать помещения шкафами, ящиками, полками, стеллажами и другим необходимым инвентарем, с учетом свободного доступа.

Обеспечить гладкую внутреннюю поверхность оборудования для хранения МИ.

Не допускать размещения МИ на полу без поддона.

6.2. Обеспечение необходимых условий хранения

Ответственные: старшие медсестры отделений, медсестры.

Ежедневно контролировать влажность и температуру, фиксировать в журнале (карте) (приложение 2). Температура в помещениях хранения должна быть от +5 до +25 °С, влажность должна быть не выше 65 %.

Исключить попадание на МИ прямого солнечного света.

Хранить МИ на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

В помещении не должно быть открытого огня, паров летучих веществ.

Электроприборы, арматура и выключатели должны быть противоискровыми.

6.3. Хранение изделий из пластмасс

Ответственные: старшие медсестры отделений, медсестры.

Разместить медицинские изделия по местам хранения в соответствии с требованиями к условиям хранения, указанными на упаковке МИ (приложение 1).

Медицинские изделия разместить в оборудовании для хранения МИ по наименованиям, срокам годности с учетом видов МИ.

Ближе разместить медицинские изделия с меньшим сроком годности.

Мелкие и легкие изделия в упаковке, например шприцы или контейнеры для анализов, можно хранить в ящике или контейнере навалом. Не сдавливать изделия и не класть сверху ничего тяжелого!

6.4. Профилактика нарушений

Воздействие света и тепла

Нарушение: хранение под прямыми солнечными лучами или около батареи.

Последствия: оплавление, деформация.

Как исправить: храните в шкафу или закрытом контейнере при комнатной температуре. По возможности храните пластмассовые изделия на теневой стороне, в полуподвальных темных или затемненных помещениях. Если помещения солнечные, разместите на окнах жалюзи или светоотражающую пленку.

Проверьте расстояние до батарей или оборудования, которое выделяет тепло – оно должно быть не менее одного метра.

Переохлаждение

Нарушение: хранение низкой – ниже 5 °C – температуре.

Последствия: ломкость, растрескивание.

Как исправить: контролируйте, что медсестры не хранят пластмассовые МИ в холодильниках или рядом с хладоэлементами. Особенно часто это нарушение касается шприцев.

Если зимой случились перебои отопления, в комнатах хранения обязательно установите обогреватель или переместите изделия в стабильно отапливаемое помещение. Оставлять пластмассовые МИ при температуре ниже 5 °C нельзя даже на короткое время.

Механические повреждения

Нарушение: сдавливание.

Последствия: ломкость, трещины.

Как исправить: разложите МИ свободно. Следите, чтобы сотрудники не хранили тяжелые предметы поверх легких. Если МИ лежат в ящике или контейнере с крышкой, проверяйте, что до края есть свободное место, чтобы верх ящика или крышка не давили при закрывании. При необходимости установите дополнительные полки или поддоны.

7. Контроль сроков годности

Ответственные: старшие медсестры отделений, медсестры.

Осуществлять контроль сроков годности МИ в последний день каждого месяца.

При выявлении МИ с остаточным сроком годности меньше 6 месяцев поставить в известность старшую медсестру отделения.

При выявлении МИ с истекшим сроком годности передать главной медсестре для утилизации. Составить акт передачи.

8. Действия во внештатной ситуации

8.1. Если температура в помещении выше или ниже нужной – отрегулировать температуру, используя кондиционер, или отрегулировав отопление, или открывая/закрывая окна.

9. Распределение данной инструкции

| Экземпляр | Подразделение |
| --- | --- |
| Оригинал | Главная медсестра |
| Копия 1 | Кабинет старшей медсестры терапевтического отделения |
| Копия 2 | Кабинет старшей медсестры операционного блока |

11. Ответственные исполнители ознакомлены и обязуются исполнять:

| № п/п | Фамилия И. О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 1

Значение маркеров на медизделиях

| Символ | Наименование | Описание | Требования |
| --- | --- | --- | --- |
| Стерильность |  |  |  |
|  | Дата изготовления | Указывает дату изготовления медизделия | Символ нужно сопровождать годом изготовления, при необходимости указывать месяц и день. Дату нужно размещать рядом с символом |
|  | Использовать до... | Указывает дату, после которой изделие нельзя использовать | Символ нужно сопровождать годом изготовления, при необходимости указывать месяц и день. Дату нужно размещать рядом с символом |
|  | Код партии | Указывает код, которым изготовитель идентифицировал партию изделия | Символ нужно сопровождать кодом партии. Код партии нужно размещать рядом с символом |
|  | Номер по каталогу | Указывает номер медизделия по каталогу изготовителя | Номер по каталогу нужно размещать рядом с символом |
|  | Серийный номер | Указывает серийный номер, которым изготовитель идентифицировал изделие | Символ нужно сопровождать серийным номером, который присвоил изготовитель. Серийный номер нужно размещать рядом с символом |
|  | Стерильно | Указывает, что медизделие прошло стерилизацию |  |
|  | Не стерилизовать повторно | МИ нельзя повторно стерилизовать |  |
|  | Не стерильно | Указывает, что медизделие не подвергалось стерилизации |  |
|  | Не использовать при повреждении упаковки | Указывает, что, если упаковка повредится, медизделие нельзя использовать |  |
|  | Стерильная жидкость внутри изделия | Указывает на наличие стерильной жидкости внутри МИ в тех случаях, когда составляющие части МИ, в том числе само изделие целиком, не могут поставляться стерильными | Та часть МИ, в которой находится стерильная жидкость, указана в информации, предоставляемой изготовителем |
| Хранение |  |  |  |
|  | Хрупкое, обращаться осторожно | МИ может быть сломано или повреждено, если с ним не обращаться осторожно |  |
|  | Не допускать воздействия солнечного света | МИ необходимо защищать от воздействия солнечного света |  |
|  | Держать вдали от источников тепла и радиоактивного излучения | МИ необходимо защищать от источников тепла и радиоактивного излучения |  |
|  | Беречь от влаги | МИ необходимо защищать от влаги |  |
|  | Нижняя граница температурного диапазона | Указывает нижнюю границу температурного диапазона, в пределах которого МИ надежно сохраняется | Нижнюю границу температурного диапазона нужно указывать рядом с нижней горизонтальной линией |
|  | Верхняя граница температурного диапазона | Указывает верхнюю границу температурного диапазона, в пределах которого МИ надежно сохраняется | Верхнюю границу температурного диапазона нужно указывать рядом с нижней горизонтальной линией |
|  | Температурный диапазон | Указывает температурный диапазон, в пределах которого МИ надежно сохраняется | Верхнюю и нижнюю границы температурного диапазона нужно указывать рядом с верхней и нижней горизонтальными линиями |
|  | Диапазон влажности | Указывает диапазон влажности, в пределах которого МИ надежно сохраняется | Диапазон влажности нужно указывать рядом с верхней и нижней горизонтальными линиями |
| Безопасное применение |  |  |  |
|  | Биологический риск | Указывает, что существуют потенциальные биологические риски, связанные с МИ |  |
|  | Запрет на повторное применение | МИ предназначено для единичного использования или для использования на одном пациенте в течение одной процедуры |  |
|  | Обратитесь к инструкции по применению | Указывает на необходимость для пользователя ознакомиться с инструкцией по применению МИ |  |
|  | Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению | Указывает, что перед использованием нужно прочитать в инструкции по применению раздел с предупреждениями и мерами предосторожности, которые не размещены на МИ | Можно использовать как символ «Внимание» |
|  | Содержит натуральный латекс | Указывает, что натуральный латекс используется в конструкции МИ или в его упаковке |  |
| Трансфузия/инфузия |  |  |  |
|  | Место для проб | МИ или комплектующее для сбора крови, которое включает в себя система, предназначены для сбора биоматериала, находятся в МИ или контейнере для крови |  |
|  | Содержит жидкость | Указывает на наличие жидкости в МИ |  |
|  | Апирогенно | Указывает, что МИ апирогенно |  |
|  | Число капель в миллилитре жидкости | Указывает число капель, содержащихся в миллилитре жидкости |  |

Приложение № 2

Журнал регистрации измерения температуры воздуха и относительной влажности

Наименование помещения _________________________

Начат «___» ______________ 20___ г.

Окончен «___» ______________ 20___ г.

| Дата | Температура сухого термометра, °С | Температура влажного термометра, °С | Относительная влажность воздуха, % | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 3

Журнал учета температурного режима холодильника

Наименование помещения _________________________

Начат «___» ______________ 20___ г.

Окончен «___» ______________ 20___ г.

| Дата | Утро, наим. полки | Вечер, наим. полки | Утро, наим. полки | Вечер, наим. полки | Утро, наим. полки | Вечер, наим. полки | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С чек-листом ознакомлен(-ы): |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |