| _________________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стандартная операционная процедура (СОП) Хранение медицинских изделий из резины в отделениях |  |  |
| _______________________ |  | Редакция 1 |
| Дата введения в действие | Дата пересмотра | УТВЕРЖДАЮ Главный врач ___________ «___» _____________ 20___ г. |
| «___» _____________ 20___ г. | «___» _____________ 20___ г. |  |

|  | Должность | Ф. И. О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано: | _______________________________________________ |  |  |  |
|  | __________________________ |  |  |  |
|  | ______________________________________________________________________ |  |  |  |
|  | _______________ |  |  |  |

1. Область применения

Цель: стандартизация хранения медицинских изделий.

Где: в кабинетах старших медсестер.

Когда: при хранении медицинских изделий из резины.

Ответственные: старшие медсестры отделений терапевтического, операционного блока.

| Подпроцесс | Ответственный работник |  |
| --- | --- | --- |
|  | Старшие медсестры | Работники со средним мед. образованием |
| Подготовка мест для хранения МИ | ХХХ | 0Х0 |
| Хранение МИ | ХХХ | 0Х0 |
| Обеспечение необходимых условий хранения | ХХХ | 0Х0 |
| Контроль сроков годности | ХХХ | 0Х0 |

Х – ответственность за процесс.

0 – отсутствие ответственности.

1-й знак – ответственность за описание (формализацию процесса).

2-й знак – ответственность за исполнение процесса.

3-й знак – ответственность за анализ, контроль и улучшение процесса.

2. Нормативно-справочная документация

2.1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

2.2. Постановление Правительства от 30.06.2021 № 1066 «О федеральном государственном контроле (надзоре) за обращением медицинских изделий».

2.3. Постановление Правительства от 27.11.2012 № 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий».

2.4. Приказ Минздрава от 13.11.1996 № 377 «Об утверждении инструкции по организации хранения в аптечных учреждениях различных групп лекарственных средств и изделий медицинского назначения».

2.5. ГОСТ-Р-ИСО 15223-1-2014. Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации.

3. Термины и определения, используемые сокращения:

3.1. Медицинские изделия (МИ) – любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению, включая специальное программное обеспечение, и предназначенные производителем для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности, функциональное назначение которых не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека.

4. Применяемое оснащение:

- холодильное оборудование для термолабильных МИ;

- термометры для холодильного оборудования;

- журнал учета температуры холодильного оборудования;

- шкафы, стеллажи, поддоны;

- гигрометр и термометр;

- стеллажные карты;

- журнал учета относительной влажности и температуры.

5. Участники процесса: старшие медсестры отделений, работники со средним медицинским образованием.

6. Порядок подготовки и выполнения процедуры

6.1. Подготовка мест для хранения МИ

Ответственные: старшие медсестры отделений.

Подготовить:

- для термолабильных МИ – холодильное оборудование;

- остальных МИ – шкафы с плотно закрывающимися дверцами.

Оборудовать помещения шкафами, ящиками, полками, стеллажами, блоками для подвешивания, стойками и другим необходимым инвентарем, с учетом свободного доступа. Подготовить шкафы, предназначенные для хранения резиновых изделий:

- в лежачем положении (бужи, катетеры, пузыри для льда, перчатки и т. п.) – оборудовать выдвижными ящиками так, чтобы в них можно было размещать предметы на всю длину, свободно, не допуская их сгибов, сплющивания, скручивания и т. п.;

- в подвешенном состоянии (жгутов, зондов, ирригаторной трубки) – оборудовать съемными вешалками, расположенными под крышкой шкафа.

Обеспечить гладкую внутреннюю поверхность оборудования для хранения МИ.

Не допускать размещения МИ на полу без поддона.

6.2. Обеспечение необходимых условий хранения

Ответственные: старшие медсестры отделений, медсестры.

Ежедневно контролировать влажность и температуру, фиксировать в журнале (карте) (приложение 2). Температура в помещениях хранения должна быть от +15 до +25 °С, влажность должна быть выше 65 %.

Контроль температуры в холодильнике в начале смены и в конце смены фиксировать в журнале учета температурного режима в холодильнике (приложение 3).

Контролировать температурный режим в холодильниках согласно условиям хранения МИ.

Исключить попадание на МИ прямого солнечного света.

Хранить МИ на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов

Исключить температуру ≥ 25 и ≤ 0 °C , движение текучего воздуха (сквозняков, механической вентиляции).

6.3. Хранение резиновых изделий

Ответственные: старшие медсестры отделений, медсестры.

Разместить медицинские изделия по местам хранения в соответствии с требованиями к условиям хранения, указанными на упаковке МИ (приложение 1).

Медицинские изделия разместить в оборудовании для хранения МИ по наименованиям, срокам годности с учетом видов МИ.

Ближе разместить медицинские изделия с меньшим сроком годности.

Таблица 1. Условия хранения отдельных видов резиновых МИ

| Вид | Способ хранения | Оборудование шкафа | Особые указания |
| --- | --- | --- | --- |
| Круги подкладные, грелки резиновые, пузыри для льда | В лежачем положении | Гладкие полки или выдвижные ящики | Размещайте: - слегка надутыми, - со вставленными на концах пробками, - на всю длину, свободно, не допуская сгибов, сплющивания, скручивания |
| Эластичные катетеры, бужи, перчатки, напальчники и другие особо чувствительные к атмосферным факторам изделия |  | Выдвижные ящики или плотно закрытые коробки | Густо пересыпайте тальком |
| Бинты резиновые |  | Плотно закрытые коробки | Размещайте: - в скатанном виде, - густо пересыпанными тальком |
| Жгуты, зонды, ирригаторные трубки и др. | В подвешенном состоянии | Съемные вешалки под крышкой шкафа | Вынимайте из шкафа вместе с вешалкой |
| Съемные резиновые части приборов | – | – | Отдельно от частей, сделанных из другого материала |
| Прорезиненная ткань (односторонняя и двухсторонняя) | В лежачем или подвешенном состоянии | Гладкие полки или специальные стойки для подвешивания | На полках – сложенной не более чем в пять рядов или на стойках – подвешенными в рулонах |

6.4. Профилактика нарушений

Воздействие света и тепла

Нарушение: хранение под прямыми солнечными лучами или около батареи.

Последствия: потеря эластичности, слипание.

Как исправить: храните в шкафу или закрытом контейнере при комнатной температуре. По возможности храните резиновые изделия на теневой стороне, в полуподвальных темных или затемненных помещениях. Если помещения солнечные, разместите на окнах жалюзи или светоотражающую пленку.

Проверьте расстояние до батарей или оборудования, которое выделяет тепло – оно должно быть не менее одного метра.

Перепады температур

Нарушение: хранение при высокой – более 25 °C – и низкой – ниже 0 °C – температуре.

Последствия: ломкость, потеря эластичности, слипание.

Как исправить: проверьте показания термометров в журналах учета. Если показания в журнале в допустимом диапазоне, а по медизделиям видно, что режим хранения нарушен, отправьте термометры на поверку и замените поверенными. Если в помещении невозможно избежать колебаний температуры, установите кондиционер.

Сквозняки

Нарушение: хранение на сквозняке или под потоком воздуха из вентиляции.

Последствия: пересыхание и ломкость.

Как исправить: по возможности переместите место хранения или замените открытые полки на шкаф с дверцами. Если это невозможно, разместите изделия на полках в плотно закрывающихся контейнерах.

Механические повреждения

Нарушение: сдавливание, сгибание, скручивание, вытягивание и другие деформации.

Последствия: ломкость, трещины, потеря эластичности.

Как исправить: разложите МИ в расправленном виде. При необходимости установите дополнительные полки или поддоны.

Пересушивание

Нарушение: хранение при влажности менее 65 %.

Последствия: высыхание, деформация и потеря эластичности.

Как исправить: чтобы повысить уровень влажности в сухих помещениях, поставьте стеклянные сосуды с 2 % водным раствором карболовой кислоты или углекислым аммонием. Если в помещении хранятся и другие медизделия, для которых влажность не должна превышать 65 %, выделите для резиновых МИ отдельный шкаф и поставьте сосуды в него.

Воздействие агрессивных веществ

Нарушение: хранение вблизи от агрессивных веществ. К ним относятся: йод, хлороформ, хлористый аммоний, лизол, формалин, кислоты, органические растворители, смазочные масла и щелочи, хлорамин Б, нафталин.

Последствия: разрушение структуры материала, размягчение, растрескивание.

Как исправить: выделите для хранения разные шкафы. Дополнительно поставьте агрессивные вещества в контейнеры с крышками, чтобы избежать испарений.

7. Контроль сроков годности

Ответственные: старшие медсестры отделений, медсестры.

Осуществлять контроль сроков годности МИ в последний день каждого месяца.

При выявлении МИ с остаточным сроком годности меньше 6 месяцев поставить в известность старшую медсестру отделения.

При выявлении МИ с истекшим сроком годности передать главной медсестре для утилизации. Составить акт передачи.

8. Действия во внештатной ситуации

8.1. Если температура в помещении выше или ниже нужной – отрегулировать температуру, используя кондиционер, или отрегулировав отопление, или открывая/закрывая окна.

8.2. Если температура холодильного оборудования выше или ниже нормы – отрегулировать, через один час проверить. Если температура не достигла нужных показателей – поставить в известность инженера по медицинскому оборудованию/медтехника.

8.3. Переместить МИ в резервный холодильник до момента приведения холодильного оборудования в рабочее состояние.

9. Перечень записей и правила их ведения

9.1. Журнал регистрации измерения температуры воздуха и относительной влажности: листы пронумерованы, скреплены подписью курирующего заместителя главного врача и печатью учреждения.

9.2. Журнал учета температуры холодильного оборудования: листы пронумерованы, скреплены подписью курирующего заместителя главного врача и печатью учреждения.

10. Распределение данной инструкции

| Экземпляр | Подразделение |
| --- | --- |
| Оригинал | Главная медсестра |
| Копия 1 | Кабинет старшей медсестры терапевтического отделения |
| Копия 2 | Кабинет старшей медсестры операционного блока |

11. Ответственные исполнители ознакомлены и обязуются исполнять:

| № п/п | Фамилия И. О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 1

Значение маркеров на медизделиях

| Символ | Наименование | Описание | Требования |
| --- | --- | --- | --- |
| Стерильность |  |  |  |
|  | Дата изготовления | Указывает дату изготовления медизделия | Символ нужно сопровождать годом изготовления, при необходимости указывать месяц и день. Дату нужно размещать рядом с символом |
|  | Использовать до... | Указывает дату, после которой изделие нельзя использовать | Символ нужно сопровождать годом изготовления, при необходимости указывать месяц и день. Дату нужно размещать рядом с символом |
|  | Код партии | Указывает код, которым изготовитель идентифицировал партию изделия | Символ нужно сопровождать кодом партии. Код партии нужно размещать рядом с символом |
|  | Номер по каталогу | Указывает номер медизделия по каталогу изготовителя | Номер по каталогу нужно размещать рядом с символом |
|  | Серийный номер | Указывает серийный номер, которым изготовитель идентифицировал изделие | Символ нужно сопровождать серийным номером, который присвоил изготовитель. Серийный номер нужно размещать рядом с символом |
|  | Стерильно | Указывает, что медизделие прошло стерилизацию |  |
|  | Не стерилизовать повторно | МИ нельзя повторно стерилизовать |  |
|  | Не стерильно | Указывает, что медизделие не подвергалось стерилизации |  |
|  | Не использовать при повреждении упаковки | Указывает, что, если упаковка повредится, медизделие нельзя использовать |  |
|  | Стерильная жидкость внутри изделия | Указывает на наличие стерильной жидкости внутри МИ в тех случаях, когда составляющие части МИ, в том числе само изделие целиком, не могут поставляться стерильными | Та часть МИ, в которой находится стерильная жидкость, указана в информации, предоставляемой изготовителем |
| Хранение |  |  |  |
|  | Хрупкое, обращаться осторожно | МИ может быть сломано или повреждено, если с ним не обращаться осторожно |  |
|  | Не допускать воздействия солнечного света | МИ необходимо защищать от воздействия солнечного света |  |
|  | Держать вдали от источников тепла и радиоактивного излучения | МИ необходимо защищать от источников тепла и радиоактивного излучения |  |
|  | Беречь от влаги | МИ необходимо защищать от влаги |  |
|  | Нижняя граница температурного диапазона | Указывает нижнюю границу температурного диапазона, в пределах которого МИ надежно сохраняется | Нижнюю границу температурного диапазона нужно указывать рядом с нижней горизонтальной линией |
|  | Верхняя граница температурного диапазона | Указывает верхнюю границу температурного диапазона, в пределах которого МИ надежно сохраняется | Верхнюю границу температурного диапазона нужно указывать рядом с нижней горизонтальной линией |
|  | Температурный диапазон | Указывает температурный диапазон, в пределах которого МИ надежно сохраняется | Верхнюю и нижнюю границы температурного диапазона нужно указывать рядом с верхней и нижней горизонтальными линиями |
|  | Диапазон влажности | Указывает диапазон влажности, в пределах которого МИ надежно сохраняется | Диапазон влажности нужно указывать рядом с верхней и нижней горизонтальными линиями |
| Безопасное применение |  |  |  |
|  | Биологический риск | Указывает, что существуют потенциальные биологические риски, связанные с МИ |  |
|  | Запрет на повторное применение | МИ предназначено для единичного использования или для использования на одном пациенте в течение одной процедуры |  |
|  | Обратитесь к инструкции по применению | Указывает на необходимость для пользователя ознакомиться с инструкцией по применению МИ |  |
|  | Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению | Указывает, что перед использованием нужно прочитать в инструкции по применению раздел с предупреждениями и мерами предосторожности, которые не размещены на МИ | Можно использовать как символ «Внимание» |
|  | Содержит натуральный латекс | Указывает, что натуральный латекс используется в конструкции МИ или в его упаковке |  |
| Трансфузия/инфузия |  |  |  |
|  | Место для проб | МИ или комплектующее для сбора крови, которое включает в себя система, предназначены для сбора биоматериала, находятся в МИ или контейнере для крови |  |
|  | Содержит жидкость | Указывает на наличие жидкости в МИ |  |
|  | Апирогенно | Указывает, что МИ апирогенно |  |
|  | Число капель в миллилитре жидкости | Указывает число капель, содержащихся в миллилитре жидкости |  |

Приложение № 2

Журнал регистрации измерения температуры воздуха и относительной влажности

Наименование помещения _________________________

Начат «___» ______________ 20___ г.

Окончен «___» ______________ 20___ г.

| Дата | Температура сухого термометра, °С | Температура влажного термометра, °С | Относительная влажность воздуха, % | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 3

Журнал учета температурного режима холодильника

Наименование помещения _________________________

Начат «___» ______________ 20___ г.

Окончен «___» ______________ 20___ г.

| Дата | Утро, наим. полки | Вечер, наим. полки | Утро, наим. полки | Вечер, наим. полки | Утро, наим. полки | Вечер, наим. полки | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С чек-листом ознакомлен(-ы): |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |